Сравнительная характеристика физико-механических свойств отечественного композитного светоотверждаемого материала «Стомазит-LC» и его аналогов

Кузнецов Р.В.

При ортопедическом лечении включённых дефектов зубных рядов малой протяжённости в последнее время предпочтение всё чаще отдаётся адгезивным мостовидным протезам, которые в большей степени, по сравнению с традиционными мостовидными протезами, удовлетворяют современным биотехнологическим требованиям, а также обладают высокими реабилитирующими качествами [1,2,3,4].

Одним из основных факторов, обеспечивающим удержание данных конструкций на, зачастую непрепарированной эмали опорных зубов, является фиксирующий материал. В современном арсенале врача-стоматолога-ортопеда имеется широкий выбор зарубежных адгезивно-фиксирующих материалов, обладающих высокими прочностными характеристиками, но при этом имеющих высокую стоимость,  что сужает возможность применения АМП [5,6,7]. В связи с этим приобретает актуальность проблема поиска доступного отечественного материала, удовлетворяющего высоким физико-механическим требованиям.

Цель исследования.

Данная работа посвящена экспериментальному изучению адгезионных свойств отечественного светоотверждаемого композита «Стомазит-LC» и сравниваемых с ним зарубежных адгезивно-фиксирующих материалов.

Материалы и методы.

Композиционный пломбировочный материал светового отверждения «Стомазит-LC» состоит из паст разных оттенков в шприцах, адгезива во флаконе и геля для протравливания эмали и дентина в шприце.

Мономерная матрица композита «Стомазит-LC» состоит из: Bis-GMA, уретандиметакрилат триетиленгликольдиметакрилат – 18,8% по массе, неорганические наполнители – 81,0% по массе, незначительное количество катализаторов, стабилизаторов и пигментов – 0,2% по массе. Доля неорганических наполнителей составляет 81% по массе и 68% по объёму. Размер частиц 0,04-7,0 мкм. Адгезив состоит из HEMA, поли- и монометакрилата, инициатора и стабилизатора в спиртовом растворе. Гель для протравливания содержит фосфорную кислоту (37% по массе в воде), двуокись кремния и краситель.

Разрешение на применение «Стомазита-LC» (регистрационный номер 1325/2002 от 28 ноября 2002 г.) в стоматологической практике было получено после проведения токсико-гигиенической экспертизы институтом экогигиены и токсикологии им. А.И. Медведя (протокол № 382 от 10.08.2002 г.).

Нами были сравнительно изучены такие важнейшие адгезионные характеристики как адгезивная прочность соединения с твёрдыми тканями зуба и прочность на отрыв следующих материалов: «Стомазит-LC» АТ «Стома» Украина, Latelux «Стома-технология» Украина, «Bifix» VoCo, «Relyx» 3M.

Для изучения адгезивной прочности изготавливали по 10 образцов каждого материала в соответствии с инструкциями и рекомендациями ІSO 11405-94 «Материалы стоматологические. Пособие к испытаниям на адгезию к зубной структуре». В эксперименте использовались третьи постоянные моляры, удалённые у пациентов по ортодонтическим показаниям в возрасте 18-25 лет и сроком хранения не более 6 месяцев. Каждый зуб распиливали на две части в сагиттальном направлении. Половину зуба монтировали самотвердеющей пластмассой в блок так, чтобы поверхность эмали диаметром (4,01,0) мм была свободна. Фрагмент зуба ориентировали таким образом, чтобы рабочая поверхность эмали зуба выступала над поверхностью пластмассы на (10,2) мм. Поверхность эмали обезжиривали этиловым спиртом. На поверхность образца накладывали тонкую лавсанову плёнку с круглым отверстием диаметром 3 мм, таким образом, чтобы отверстие располагалось на испытуемой поверхности эмали. После чего на неё устанавливали разъёмное фторопластовое кольцо диаметром 3 мм. Цилиндрическое отверстие кольца заполняли адгезивом, который распределяли воздушной струёй и фотополимеризовали в течении 20с. После чего вносили пасту в цилиндрическое отверстие, излишки удаляли скальпелем и фотополимеризовали 40 с. Разъёмное кольцо удаляли, образец погружали в дистиллированную воду и устанавливали в термошкаф с температурой (3720)С на (231) часов. Укрепляли верхнюю половину устройства для испытания на сдвиг в верхний зажим испытательной машины  РМ 30-1 с диапазоном измерения 0-30кгс ( ГОСТ 28840-90).

Образец устанавливали в верхнюю часть приспособления. После чего на цилиндрический образец материала, адгезивно соединённого с эмалью зуба, накладывали другую половину приспособления для испытания и закрепляли её в нижнем зажиме испытательной машины. Включали машину и фиксировали значения при которых разрушалось фиксирующее соединение.

Прочность адгезивного соединения определяли как предел прочности при сдвиге цилиндрического образца материала относительно эмали зуба по формуле:

Acd=FcdS=F×4π×d2×9,81,

где 	cd – сдвиг сокращённо;

Acd – адгезивная прочность, МПа;

Fcd – максимальная нагрузка, Н;

S – площадь поверхности, условно равная площади круга диаметром 3 мм.

Результатом считали среднее арифметическое десяти испытаний с точностью до 0,1 МПа, если разброс между ними не превышал 5%.

Определение предела прочности на отрыв проводили по методике, разработанной в АО «Стома», согласно проекту ТУ У. Изготавливали по 10 образцов каждого материала

Рабочую поверхность приспособления для определения прочности на отрыв и матовое стекло обезжиривали этиловым спиртом.  На металическую поверхность приспособления и на матовую поверхню стекла наносили жидкость адгезива, который фотополимеризовали втечение 20 с. Пасту «Стомазита-LC» наносили на полимеризованый адгезив и прижимали к матовой поверхности стекла. Излишки материала удаляли при помощи скальпеля. Проводили фотополимеризацию втечении 40 с. Испытания проводили после (2,00,1) часов на машине разрывной РММ-250А, которая обезпечивает усилие 2,5 кН (по ГОСТ 28840-90). Образец помещали в зажимы разрывной машины и создавали усилие до его разрушения. Скорость движения зажимов (10010) мм/мин.

Предел прочности на отрыв вычисляли по формуле:

δ=PS×0,0981,

где 	 - предел прочности на  отрыв, МПа;

Р – разрушающая нагрузка, Н;

S – площадь поверхности прибора, см2.

Результатом считали среднее арифметическое десяти испытаний с точностью до 0,1 МПа, если разброс между ними не превышал 5%.

Результаты и их обсуждение.

Как видно из данных, представленных в таблице по показателям адгезивной прочности соединения с твёрдыми тканями зуба безусловным лидером оказался «Стомазит-LC», который по сравниваемым средним значениям измерений достоверно превосходит «Latelux» на 33,3%, «Bifix»  на  37,2% а «Relyx» ARC на 30%. Что касается показателя прочности на отрыв, то он превышает значение «Bifix» на 13,6%, «Latelux» на 33%, а с лучшим из исследуемых нами материалом Relyx ARC достоверных отличий не выявлено. Высокий уровень данных показателей обеспечивает надёжность и длительность соединения в системе эмаль-композит-метал. Показатели материала «Стомазит-LC» в целом аналогичны показателям лучших зарубежных аналогов, что указывает на высокую степень конкурентноспособности исследуемого материала.

Таблица

Основные физико-механические показатели исследуемых материалов

| Показатель и его единица измерения | «Стомазит-LC» АТ Стома Украина | «Latelux» Стома-технология Украина | «Bifix» VOCO | «Relyx ARC» 3M ESPE | Нормативы ИСО и ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезивная прочность, МПа | 11,30,56 | 7,540,33 p1<0,001 | 7,10,36 p2<0,001 | 7,920,4 p3<0,001 | 7,0 |
| Прочность на отрыв, МПа | 5,320,27 | 4,00,2 p1<0,001 | 4,60,23 p2<0,05 | 5,00,25 Р3>0,05 | 3,5 |

Примечание:1. р1-достоверное различие относительно «Latelux» ; 2. р2-достоверное различие относительно «Bifix»; 3. р3-достоверное различие относительно «Relyx».

Выводы.

Таким образом, на основании результатов комплексной сравнительной характеристики физико-механических свойств исследуемых фотокомпозитных материалов, можна расширить показания к применению материала «Стомазит-LC» и предложить его для клинического применения при фиксации АМП.

Список литературы.

- Заліський Б.Н. Ортопедичне лікування хворих з частковими дефектами зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами. Афтореф. дис...канд.мед.наук:14.01.22/ Львівськ. Держ. мед. унів-т.- Львів,1994.-16с.

- Петрикас О.А. Современные и щадящие методы исправления дефектов зубов и зубных рядов // Новое в стоматологии.-1998.-№5.-С.5-23.

- Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н. Ортопедическое лечение пациентов с включёнными дефектами зубных рядов с применением полимерных каркасов// Новое встоматологии.-2001.-№4.-С.58-59.

- Радлинский С.В. Адгезивные мостовидные конструкции// Дент-Арт.-1998.-№2.-С.28-40.

- Макєєв В.Ф. Полімерні композитні матеріали стоматологічного призначення// Новини стоматології.-1996.-№1(6).-С.40-43.

- Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы.- Полтава,1996.-55с.

- Вафин С.М., Вощин М.Б., Перегудов А.Б. Опыт применения адгезивной композиционной системы Relyx ARC// Маэстро.-№1.-2000.-С.92-94.