ОЦІНКА ЯКОСТІ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРИТЕРІЯМИ

В.П. Старенький1,2, О.В. Носик1,2 , Б.І.Мельник1

1. Харківський національний медичний університет, м. Харків

2.ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

Анотація. Обов’язковим елементом контролю якості є періодичний аналіз рентгенограм лікарями експертами за критеріями якості діагностичних рентгенографічних знімків. В роботі проведено візуальну оцінку рентгенограм(плівкових та цифрових) ОГК групою досвідчених рентгенологів за обраними критеріями.

Ключові слова: рентгенографія, якість зображень, критерії якості зображень.

Вступ. Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) залишається найважливішим методом в діагностиці патології легень та середостіння. З понад 19 млн. рентгенологічних досліджень, виконаних в Україні за 2018 р., частка профілактичних та діагностичних досліджень ОГК склала близько 6,5 млн. Проте в Україні продовжує існувати проблема неякісних знімків, що пов'язано з відсутністю програм контролю якості рентгенографічних досліджень та методики об’єктивної оцінки рентгенівських зображень. У провідних країнах світу обов’язковим елементом контролю якості є періодичний аналіз рентгенограм лікарями експертами за критеріями якості діагностичних рентгенографічних знімків [1, 2].

Мета роботи – оцінити якість рентгенівських зображень за європейськими критеріями.

Матеріали та методи. В роботі проведено візуальну оцінку рентгенограм(плівкових та цифрових) ОГК групою досвідчених рентгенологів за обраними критеріями. На кожен апарат було відібрано не менше 30-ти рентгенограм пацієнтів. Аналіз якості рентгенівських знімків проводився за 10-ма основними критеріями запропонованими ЄС у Керівництві з якості рентгенографічних зображень. Виконання кожного з критеріїв оцінювалося експертами за двобальною системою: 1 – критерій виконується; 0 – критерій не виконується. Таким чином, при виконанні всіх критеріїв максимальна оцінка знімку складала 10 балів. Даний метод дозволяє одержати об’єктивний висновок у виявлених недоліках [3].

Результати досліджень та їх обговорення. В результаті аналізу знімків виконаних на аналогових (плівкових) апаратах встановлено, що знімки мають найнижчу діагностичну цінність – узагальнений бал складав 5,1. Низька якість зображення пов’язана з високим рівнем зношеності апаратів, низькою якістю рентгенологічних плівок, вичерпавших свій ресурс екранів. Тобто майже 50% знімків можуть призводити як до хибно позитивних так і до хибно негативних результатів діагностики й повинні відбраковуватися.  Узагальнений бал цифрових знімків склав 8,6. Це свідчить про хороший стан апаратів, використання сучасних систем візуалізації з широким динамічним діапазоном, що практично виключає випадки відбракування зображень. Однак 10-15% знімків не відповідають у повній мірі усім критеріям й потребують подальшої оптимізації, шляхом усунення причин систематичного невиконання окремих критеріїв та проведенням додаткової  пост обробки зображень.

Висновки.

1. Невідповідність 50%  показників зображення відмічено для аналогових апаратів , що призводить до втрати необхідної діагностичної інформації при рентгенографічному дослідженні.

2. Кількісна оцінка якості рентгенограм експертами дозволить об’єктивно оцінити якість діагностичних зображень.

3. При оптимізації рентгенографії ОГК передусім необхідно усувати причини систематичного невиконання окремих критеріїв для групи зображень.

Список літератури

- Бонтрагер К. Руководство по рентгенографии с рентгеноанатомическим атласом / К. Бонтралер. – М.: Интелмедтехника. – 1998. – 821 с.

- European Guidelines on quality for diagnostic radiographic images, EUR 16260 EN. – Luxembourg: European Communities, 1996. – 96 p.

- Бодня И. Ф. Технические условия рентгенографии / И. Ф. Бодня. – Харьков, 2005. – 104 с.

Старенький Віктор Петрович – завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини

Контактний телефон: +38 (067) 5782147, e-mail: starenkiy.victor@gmail.com

Носик Ольга Валеріївна – молодший науковий співробітник, медичний фізик

Контактний телефон: +38 (063) 2320353, e-mail: nosyk_olga@ukr.net

Мельник Богдан Ігорович – асистент кафедри радіології та радіаційної медицини

Контактний телефон: +38 (050) 5937439, e-mail: wentisky@ukr.net