СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА «СИНМА-М»

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ортопедической стоматологии

ГОЛИК В.П., ЯНИШЕН И.В., БРЕСЛАВЕЦ Н.Н.

В настоящее время существует несколько основных способов улучшения эстетики зубов: прямые композитные реставрации (пломбы, виниры); прямые + непрямые композитные реставрации; непрямые композитные реставрации (вкладки, накладки, виниры); коронки (композитные, керамические, металлопластмассовые и металлокерамические).

Благодаря существующим способам можно достичь высокоэстетических результатов, однако работа врача с зубным техником не оказывает влияния на степень изнашиваемости и долговечности коронок, виниров и т.д.. В прямой зависимости эстетика и функция находятся с качественным материалом, из которого будет изготовлена та или иная ортопедическая конструкция зубного протеза. Поэтому в настоящее время одной из главных задач ортопедической стоматологии является медико-социальная реабилитация пациентов с дефектами коронок зубов и зубного ряда. В основе этой задачи лежит выбор конструкции зубного протеза и материала, с помощью которых решается проблема эстетики.

В клинике ортопедической стоматологии все более широкое распространение получают металлокерамические несъемные зубные протезы, достоинства которых обусловлены сочетанием высокой эстетики и прочности металлического каркаса. Однако керамическая облицовка наряду с положительными качествами обладает и недостатками: чрезмерная твердость приводит к перегрузке зубов-антагонистов, хрупкость - к довольно частым сколам. Она капризна в технологическом процессе и дорогостоящая.

При изготовлении несъемных конструкций зубных протезов в качестве облицовочного материала широкое распространение получил полимерный материал «Синма-М», выпускаемый АО «Стома» г.Харьков, - это акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость. Порошок представляет собой суспензионный привитой фторсодержащий сополимер, а жидкость - смесь акриловых мономеров и олигомеров. Наряду с ним на стоматологическом рынке пользуется популярностью облицовочный полимерный материал  «Суперпонт», (Чехия). Это пластмасса горячей полимеризации типа порошок - жидкость.

Целью настоящего исследования явилось изучение сравнительной оценки показателей физико-механических свойств полимерных облицовочных материалов «Синма-М» и «Суперпонт».

Лабораторные исследования материалов проводились в испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома». Исследование выполнено на 20 образцах из пластмассы «Синма-М» и 20 образцах из пластмассы «Суперпонт». Полимеризацию пластмассы проводили согласно инструкции завода-изготовителя.

Физико-механические свойства материалов изучали по следующим параметрам: коническая точка текучести по Хепплеру, разрушающее напряжение при статистическом изгибе, удельная ударная вязкость, относительная деформация сжатия, водопоглощение, время набухания (ТУ-64-2-36-80).

Полученные нами результаты представлены в таблице № 1 свидетельствуют о том, что коническая точка текучести у «Синмы-М» больше на 42,5 Мпа(р<0,01), чем у «Суперпонт», а относительная деформация сжатия больше на 1,4% (р<0,0001) за счет  высокой степени сшивки пластмассы армированной фторкаучуком, что приводит к снижению хрупкости материала. Разрушающее напряжение при статистическом изгибе, удельная ударная вязкость, водопоглощение и время набухания у «Синмы-М» и «Суперпонт» находятся в близких пределах (р<0,05).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что практикующий врач стоматолог-ортопед при выборе материала может отдать предпочтение более качественному конкурентоспособному облицовочному материалу «Синма-М», позволяющий уменьшить количество осложнений в виде отколов, трещин, поломки коронок и приблизиться к решению проблемы реабилитации лиц с стоматологической ортопедической патологией.

Таблица № 1

Физико-механические свойства полимерных облицовочных материалов

| Наименование материала | Количество образцов | Коническая точка текучести поХепплеру, Мпа | Разрушающе напряжение пристатестическом изгибе, Мпа | Удельная ударная вязкость, кДж/м2 | Относительная деформациясжатия,% | Водопоглощение, мГ/см3 | Время набухания, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Синма-М» | 20 | 586,3_9 | 96,9_3 | 7,4_0,8 | 2,6_0,3 | 20_0,9 | 26_1,2 |
| «Суперпонт» | 20 | 543,8_11 | 95,8_4 | 7,6_0,9 | 1,2_0,2 | 20,6_1,1 | 27_1,4 |
|  |  | р<0,01 | р<0,05 | р<0,05 | р<0,001 | р<0,05 | р<0,05 |

Голик Виктор Павлович.

Доктор медицинских наук, профессор.

Декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Харьковского государственного медицинского университета.

Янишен Игорь Владимирович.

Кандидат медицинских наук.

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии Харьковского государственного медицинского университета.

Бреславец Наталья Николаевна – докладчик.

Магистрант кафедры ортопедической стоматологии Харьковского государственного медицинского университета.

Проспект Ленина, 4

г. Харьков

Украина

61022