Новый отечественный материал стоматологический силиконовый для мягких подкладок холодного отверждения «ПМ-С»

В. В. Волков, Ю. И. Довгопол, АО "СТОМА",

В. П. Голик, Н. В. Безъязычная, И. В. Янишен, ХГМУ,  каф. ортопедической стоматологии.

Протезирование дефектов зубных рядов и челюстей при наличии на протезном ложе костных выступов и зкзостозов, резко выраженных внутренних косых линий, узкого тонкого гребня или болтающегося гребня, резкой или неравномерной атрофии альвеолярного отростка, а также наличие раневой поверхности после удаления зубов и оперативных вмешательств на челюстных костях, представляет значительные трудности. В таких клинических случаях равномерно распределить жевательное давление на ткани полости рта через базис протеза довольно сложно. При неблагоприятных условиях протезного ложа базис протеза должен быть дифференцированным, что достижимо только при использовании двухслойного базиса, в котором внутренняя поверхность, прилегающая к слизистой оболочке протезного ложа, выстлана эластичным подкладочным материалом.

На стоматологическом рынке Украины материалы для мягких базисных подкладок представлены только импортными представителями, что послужило толчком для разработки и внедрения в клинику ортопедической стоматологии нового отечественного силиконового материала для мягких подкладок.

Акционерное общество "Стома" г.Харьков предлагает новый отечественный материал ПМ-С для мягких базисных подкладок.

ПМ-С представляет собой силиконовую композицию холодного отверждения и состоит из двух паст и праймера. Основными свойствами материала является: быстрое и простое изготовление подкладки, отсутствие запаха и вкуса, отсутствие токсичности.

Главным преимуществом материала является изготовление подкладки непосредственно в полости рта. Изготовление мягкой подкладки производится так же, как и получение функционального оттиска.

Центральной научно-исследовательской лабораторией АО "Стома" проведена сравнительная оценка основных показателей физико-механических свойств силиконовых материалов для мягких подкладок ПМ-С и Silagum AV Comfort Германия фирма "DMG", результаты исследований отражены в таблице.

| Название показателя параметров | Показатели, значения параметров и характеристик |
| --- | --- |
| и характеристик | Материал стоматологический силиконовый для мягких подкладок ПМ-С АО "Стома", Украина | Silagum AV Comfort Германия Фирма "DMG" |
| 1. Внешний вид и цвет пасты №1 и пасты №2 | Паста №1 - однородная масса розового цвета, без посторонних включений Паста №2 - однородная масса белого цвета, без посторонних включений | Паста №1 - однородная масса розового цвета, без посторонних включений Паста №2 - однородная масса белого цвета, без посторонних включений |
| 2. Общее рабочее время, при температуре (23±2)°С, мин | 1 | 1 |
| 3. Время отверждения, мин | 5,0 | 4,5 |
| 4. Консистенция компаунда, мм. | 23 | 24 |
| 5. Прочность связи материала с акриловыми полимерами, кгс/см2 | 5,25 (когезия) | 5,05 (когезия) |
| 6. Водопоглощение за 24 ч., % | 0,24 | 0,26 |

Лабораторные испытания показали, что материал ПМ-С по основным показателям (прочность связи с акриловыми полимерами, водопоглощение за 24 ч., %) превосходит одного из лучших зарубежных аналогов. Материал ПМ-С получил государственную регистрацию, разрешен для применения в медицинской практике.

Комплект материала содержит:

-пасту №1 - 20 г. (1 туба);

-пасту №2 - 20 г. (1 туба);

-инструкцию по применению - 1 шт.

Упаковка праймера ПМ-С содержит:

- жидкость - 1 флакон (5 мл);

- инструкцию по применению - 1 шт.

На кафедре ортопедической стоматологии Харьковского государственного медицинского университета проведены предварительные клинические исследования ПМ-С.

Изготовлено 23 полных и 9 частичных съемных пластиночных протезов с мягкими базисными подкладками из материала ПМ-С пациентам в возрасте от 45 до 85 лет (17 - при резкой атрофии альвеолярных отростков, 5 - при болтающемся гребне, 8 - при экзостозах, 2 иммедиат-протезы с мягкой подкладкой).

Перед изготовлением мягкой подкладки поверхность протеза обрабатывают, сняв слой 1 мм. Тщательно очищают и высушивают обработанную поверхность и наносят на нее тонким слоем праймер на 1 мин. (до полного испарения растворителя). При нанесении праймера необходимо полностью покрыть всю поверхность, особенно тщательно нанести праймер на края, но не более одного слоя. Затем пасту №1 и пасту №2 смешивают шпателем на стеклянной пластине в соотношении 1:1 (полоски одинаковой длины) непосредственно перед применением до получения однородной массы (30 сек.). Затем смесь распределяют на подготовленную поверхность протеза и вводят в полость рта не позже, чем через 1 мин. после начала смешивания. Толщина слоя должна быть 2 мм. Пациент должен закрыть рот в центральной окклюзии, при этом прикус не должен меняться. С закрытым ртом пациент должен выполнять легкие глотательные и жевательные движения в течение 6 - 7 мин., не прилагая при этом особых усилий. По истечении 6 мин. протез извлекают из полости рта. После очистки и дезинфекции необходимо подождать еще 10 мин., чтобы начать обработку протеза фрезами.

Клинические испытания показали, что материал ПМ-С отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к материалам этой группы. Мягкая подкладка длительно сохраняет эластичность, праймер обеспечивает прочное соединение подкладки с базисом протеза. Это дает основание рекомендовать ПМ-С для широкого клинического применения в ортопедической стоматологии.