Янишен И.В., Караченцева Т.А., Сидорова О.В.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬГИНАТНОГО ОТТИСКНОГО МАТЕРИАЛА  «СТОМАЛЬГИН - 04»

Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Актуальность. Процесс изготовления зубных протезов с использованием оттискных стоматологических материалов характеризуется чётко определенной последовательностью – технологическими этапами, которые в общем виде можно представить в следующем порядке:

- приготовление оттискной массы с использованием одного из    оттискных материалов (по инструкции изготовителя),

-   получение оттиска с учетом особенностей протезного ложа,

-   отливка гипсовой модели по полученному оттиску,

-   изготовление зубного протеза на гипсовой модели [2].

Между качеством изготавливаемых зубных протезов и качеством оттиска, по которому он изготавливается, существует тесная связь. Как бы тщательно не были проведены все другие этапы ортопедического лечения, протез не будет удовлетворять предъявленным к нему требованиям, если оттиск был неполноценным. В частности, технологическое качество оттискной массы зависит от правильного выполнения стандартной процедуры смешивания, выполнения режимов получения оттиска и его выведения из полости рта [3,4].

Качество получаемого в ортопедической стоматологии оттиска, как правило, оценивается визуально по способности оттиска отражать индивидуальные особенности протезного ложа. Однако, следует отметить, что использование альгинатных материалов для получения стоматологических оттисков характеризуется как технологическими преимуществами, так и технологическими недостатками.

Технологическим преимуществом альгинатных оттискных материалов (АОМ) является возможность их использования при подвижности элементов зубного ряда (например, при заболевании пародонта), а основным технологическим недостатком оттисков, получаемых с использованием АОМ является их усадка. Указанная естественная для АОМ усадка приводит к изменению первичной размерной точности (ПРТ) изготавливаемой ортопедической конструкции [1,9].

На этапе изготовления (отливки) гипсовой модели изменённая ПРТ может быть компенсирована (нивелирована) изменением вторичной размерной точности (ВРТ) за счёт естественного для применяемых в стоматологии гипсов, обладающих разными коэффициентами расширения [7].

Тем самым, основной проблемой на этапе изготовления зубного протеза на гипсовой модели, отлитой по оттиску из альгинатного материала, является проблема размерной точности гипсовой модели [8,10].

Размерная точность гипсовой модели, таким образом, достигается системой соответствия ПРТ≡ВРТ. В случаях, когда ПРТ≠ВРТ, даже при условии чёткого выполнения этапов технологии (например, за счёт ПРТ>ВРТ или ПРТ<ВРТ), изготовленная ортопедическая конструкция или неадекватна, или неприменима из-за несоответствия пространственно-размерным требованиям и конкретным индивидуальным условиям протезного ложа [5,6].

Исходя из изложенного, можно заключить, что проблема размерной точности гипсовых моделей в ортопедической стоматологии является центральной, а ёё решение возможно за счёт экспериментального изучения в модельных условиях различных технологических вариантов  «АОМ-гипс» с обоснованием его конечной размерной точности (КРТ=ПРТ/ВРТ), которая в идеальном случае должна равняться единице (КРТид≡1,0000; точность до 0,0001 определяется толщиной возможного применения компенсационных покрытий опорного зуба).

Целью нашего исследования явилось экспериментальное изучение в модельных условиях различных технологических вариантов сочетания  альгинатных оттискных материалов и марок гипса для отливки моделей с обоснованием его  размерной точности.

Материалы и методы исследования. Метрологические исследования проводились в Государственном предприятии Харьковского регионального центра стандартизации, метрологии и сертификации.

При определении размерной точности гипсовых моделей применялись альгинатные оттискные материалы: “Стомальгин-04”, “Ypeen-Premium”, “Рrotezil”; проводилось сравнение размеров специально изготовленной и метрированной высокоточной металлической модели с соответствующими размерами гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных материалов. Металлическая модель была выполнена в виде платформы, на которой расположены шесть цилиндров разного диаметра, имитирующих отпрепарированные под коронку зубы (резец, клык, премоляр, моляр) [7,8].

Точность оттисков сравнивали по основным параметрам, значения которых получали, измеряя диаметр каждого цилиндра гипсовой модели. При получении оттисков альгинатными оттискными материалами использовались одноразовые  пластмассовые оттискные ложки; для создания соединения между оттискной ложкой и материалом использовали перфорированные оттискные ложки.

Оттискные материалы замешивали в соответствии с инструкцией по применению; после замешивания и внесения материала в оттискную ложку производили наложение оттискной ложки на металлическую модель, предварительно нагретую в термостате до 37,00С, при этом выдерживали равномерное давление в течение 30 сек, а затем образец помещали в термостат и выдерживали 300 сек при 37,00С, затем проводили профилактику синэрезиса (погружением оттиска в 3,0% водный раствор алюминиевых квасцов на 3-4 мин), после чего изготавливали модель из гипса. Для устранения погрешностей, связанные с повреждением гипсовых моделей (каждое измерение повторяли трижды для каждого из изучаемых параметров), для получения гипсовых моделей нами был выбран высокопрочный гипс “GC Fujirock EP”, гипс марки ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95), гипс марки ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99).

Измерения проводили через 24 часа, поскольку это время необходимо для максимального расширения гипса; всего произведено 432 прямых измерений. Размерную точность оценивали по абсолютной (∆) и относительной (σ) разности размеров гипсовых моделей, с аналогичными размерами металлического образца. Величину абсолютной разности вычисляли по формуле ∆=І1-І2, где І1 - линейный размер участка металлической модели; І2 - линейный размер участка гипсовой модели. Относительную разность рассчитывали по формуле σ=(І1-І2)/І1·100. Доверительную оценку {a} истинного значения параметров гипсовых моделей определяли по формуле   | w – М | < t (p; k) · s / √n, где w – оценка значения параметра, М – среднее значение, t – критерий Стьюдента, p – уровень достоверности, n – количество измерений, k - число степеней свободы, s – эмпирический стандарт среднеквадратической ошибки.

При статистической обработке использованы лицензированные программные продукты (“ВMP”, “Excel”), что позволило обеспечить необходимый уровень стандартизации при статистической обработке результатов исследования.

Результаты исследования. Средние значения абсолютных размеров моделей опорных элементов с учётом применяемых сочетаний «АОМ-гипс» представлены в табл.1. Кроме того, для обеспечения современных метрологических требований, нами проведена размерная и модельная стандартизация полученных данных размерных точностей гипсовых моделей табл.2:

- размерная стандартизация обеспечена за счёт использования специально разработанной и изготовленной металлической модельной конструкции с высокой (не менее 0,0001 мм) чистотой поверхности, что позволило в последующем достичь высокой точности измерений при метрологичеком исследовании.

-  модельная стандартизация  достигнута за счёт предварительного обоснования размеров основных элементов зубного ряда, используемых в качестве опорных для стоматологических конструкций (моляр, премоляр, клык, резец).

Размерным стандатром (РС) гипсовых моделей моляра, премоляра, клыка и резца явились соответствующие размерные показатели, полученные при измерении изготовленной нами высокоточной металлической модели. Поскольку размерные показатели металлической модели характеризовались наименьшими метрологическими погрешностями, то они избраны в качестве стандартизуемой величины, что позволило учесть системные погрешности измерений и, в тоже время, получить стандартизованные показатели конечной размерной точности (КРТ) и их относительное значение (в %) по каждому технологическому варианту получения гипсовых моделей опорных элементов зубного ряда (табл.3).

Нами установлено, что наименьшими значениями КРТ характеризуются технологические варианты 2.1-2.3, значения КРТ которых колеблется в пределах (0,5415÷0,7975)% линейного размера опорных элементов. При этом, ТВ-2.2 характеризуется наименьшими значениями колебаний КРТ (в пределах 0,02-0,074%), тогда как ТВ-2.1 – являясь наиболее высокоточным при изготовлении гипсовой модели моляра (КРТ<0,2%) является недостаточно точным при изготовлении гипсовой модели резца (КРТ>0,9%). Другие, изученные нами ТВ получения гипсовой модели опорных элементов характеризуются значительными колебаниями КРТ в зависимости от диаметра опорного элемента, что позволило обосновано использовать в клинических исследованиях  – ТВ-2.2.

Таблица 1

Средние абсолютные значения размеров (мм) опорных элементов при различных вариантах модельной системы «опорный элемент - оттискной материал - гипс»

| Технологические варианты модельной конструкции | Элементы зубного ряда |
| --- | --- |
|  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |
| ОМ | Марки гипса | Код | M±m | M±m | M±m | M±m |
| «Рrotezil» | Гипс: GC Fujirock EP | 1.1 | 9,0079 ±0,0101 | 6,9805 ±0,0175 | 5,9475 ±0,0233 | 4,8353 ±0,0133 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 1.2 | 8,9946 ±0,0047 | 7,0011 ±0,0112 | 5,9843 ±0,0119 | 4,8277 ±0,0177 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 1.3 | 9,0813 ±0,0104 | 6,9665 ±0,0048 | 5,9468 ±0,0149 | 4,8635 ±0,0092 |
| «Стомальгин –04» | Гипс: GC Fujirock EP | 2.1 | 9,0488 ±0,0016 | 6,9342 ±0,0032 | 5,9340 ±0,0095 | 4,8276 ±0,0031 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 2.2 | 9,0615 ±0,0002 | 6,9930 ±0,0042 | 5,9750 ±0,0065 | 4,8441 ±0,0075 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 2.3 | 9,0831 ±0,0020 | 6,9923 ±0,0024 | 5,9633 ±0,0159 | 4,8775 ±0,0035 |
| «Ypeen-Premium» | Гипс: GC Fujirock EP | 3.1 | 9,0908 ±0,0051 | 6,9837 ±0,0036 | 5,9825 ±0,0164 | 4,8728 ±0,0029 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 3.2 | 9,0564 ±0,0115 | 6,9793 ±0,0106 | 5,9474 ±0,0153 | 4,8620 ±0,0065 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 3.3 | 8,9759 ±0,0158 | 6,9873 ±0,0096 | 5,8875 ±0,0151 | 4,8333 ±0,0081 |
| Среднее значение по элементам зубного ряда | 9,0444 ±0,0068 | 6,9797 ±0,0075 | 5,9519 ±0,0143 | 4,8493 ±0,0160 |

Таблица 2

Стандартизованные значения размеров опорных элементов при различных вариантах модельной системы  «опорный элемент - оттискной материал - гипс»

| Технологические варианты модельной конструкции | Элементы зубного ряда | Среднее стандарти-зованное значение |
| --- | --- | --- |
|  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |  |
| ОМ | Марки гипса | Код | РСТ | РСТ | РСТ | РСТ | РСТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Рrotezil» | Гипс: GC Fujirock EP | 1.1 | 0,9989 | 0,9884 | 0,9906 | 0,9943 | 0,9956 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 1.2 | 1,0027 | 0,9967 | 0,9955 | 1,0046 | 1,0012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 1.3 | 1,0003 | 0,9968 | 0,9975 | 0,9977 | 1,0006 |
| «Стомальгин –04» | Гипс: GC Fujirock EP | 2.1 | 0,9948 | 0,9979 | 0,9989 | 0,9965 | 0,9970 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 2.2 | 0,9997 | 0,9948 | 0,9980 | 1,0014 | 0,9984 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 2.3 | 0,9944 | 0,9950 | 0,9929 | 0,9959 | 0,9946 |
| «Ypeen-Premium» | Гипс: GC Fujirock EP | 3.1 | 0,9929 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9943 | 0,9977 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 3.2 | 1,0025 | 0,9963 | 0,9947 | 1,0028 | 1,0002 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 3.3 | 1,0025 | 0,9930 | 0,9928 | 1,0017 | 0,9976 |
| Среднее значение по элементам зубного ряда | 0,9983 | 0,9950 | 0,9932 | 0,9987 | 0,9978 |

Таблица 3

Показатели размерной точности опорных элементов при различных вариантах модельной системы «опорный элемент - оттискной материал - гипс»

| Технологические варианты модельной конструкции | Компоненты зубного ряда – опорные элементы конструкций | Среднее значение размерной точности |
| --- | --- | --- |
|  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |  |
| ОМ | Марки гипса | Код | ±ΔС,% | ±ΔС,% | ±ΔС,% | ±ΔС,% | ±ΔС,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Рrotezil» | Гипс: GC Fujirock EP | 1.1 | 1,0074 | 1,7705 | 2,3470 | 1,3389 | 1,8719 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 1.2 | 0,4700 | 1,1225 | 1,1991 | 1,7585 | 1,2792 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 1.3 | 1,0372 | 0,4765 | 1,4913 | 0,9271 | 1,5456 |
| «Стомальгин –04» | Гипс: GC Fujirock EP | 2.1 | 0,1615 | 0,3175 | 0,9666 | 0,3164 | 0,5415 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 2.2 | 0,0250 | 0,4260 | 0,6547 | 0,7490 | 0,6841 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 2.3 | 0,2024 | 0,2387 | 1,5989 | 0,3515 | 0,7975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ypeen-Premium» | Гипс: GC Fujirock EP | 3.1 | 0,5162 | 0,3620 | 1,6393 | 0,2954 | 1,3612 |
|  | Гипс: ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003-95) | 3.2 | 1,1421 | 1,0665 | 1,5425 | 0,6482 | 0,9743 |
|  | Гипс: ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7.-82-99) | 3.3 | 1,5774 | 0,9693 | 1,5235 | 0,8111 | 0,8836 |
| Среднее значение размерной точности | 0,6821 | 0,7499 | 1,4403 | 0,7995 | 1,1043 |

Вывод. Таким образом, на основании проведенных исследований сочетание альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» и гипса марки ГВ-Г-10 А-III является наиболее оптимальным для получения гипсовой модели с высокой размерной точностью.

Список использованной литературы:

- Гринева Т.В., Ипполитова Е.И. Альгинатные слепочные материалы. Свойства и применение // Новое в стоматологии для зубных техников. – 2000. - №2. – С. 34-36.

- Жулев Е.Н. Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника. – Н.Новгород: НГМА, 1995. – 365 с., ил.

- Комиссарова А.П., Якубович В.С., Толстых П.И., Скокова И.Ф., Бирник А.Д. Получение пористого материала на основе альгиновой кислоты, содержащей иммобилизованный террилитин // Антибиотики и химиотерапия. – 1988. - №10. – С.735-739.

- Моторкина Т.В. Критерии выбора оптимального оттискного материала при лечении больных цельнолитыми несъемными и комбинированными протезами: Автореф дис….канд. мед. наук. – Волгоград, 1999. – 22 с.

- Полевский Г.Г. Оттиск в ортопедии, материалы и методы // Новое в стоматологии для зубных техников. – 1998. - №3. – С. 6-8.

- Ріттер А.В., Свіфт Е.Й. Використання нового відбиткового матеріалу Імпрегум Пента Софт. – Новини стоматології. – 2001. - №3 (28). – С. 55-57.

- Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Влияние типа оттискного материала на размерную точность гипсовых моделей // Маэстро. -  2002. - №3 (8). – С. 77-84.

- Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Сравнение размерной точности двухэтапных двухслойных оттисков // Панорама ортопедической стоматологии. – 2002. - №4. – С. 20-25.

- Цимбалистов А.В., Козицина С.И., Жидких Е.Д., Войтяцкая И.В. Оттискные материалы и технология их применения // Ст-Петебургский институт стоматологии. – 2001. – 95 с.

- Шилова Г.Б., Почтарев А.А., Король М.О. Практикум по ортопедической стоматолоии. – П., 1996. – С. 28-36.