Современные технологи медицины и фармакологии

Янішен І.В.

кандидат медичних наук, доцент, завідувач  кафедри ортопедичної стоматології  Харьківского національного медичного університета

Запара П.С.

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Харьківского національного медичного університета

КЛІНІЧНО – ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ АКРИЛОВИХ ПЛАСТМАС ГАРЯЧОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Актуальність. Однією з актуальних завдань ортопедичної стоматології є оптимальне відновлення втрачених функцій зубо – щелепної системи, в тому числі знімними пластинковими протезами, зі створенням нових та удосконаленням наявних конструкційних матеріалів.

Основними матеріалами для виготовлення базисів знімних зубних протезів в даний час є пластмаси на основі акрилатів.

Багаторічний досвід застосування базисних акрилових пластмас показав, що для них характерні наступні позитивні якості: дешевизна, доступність, достатня міцність, технологічність.

Тому, триває розробка та всебічне вивчення акрилатів для базисів знімних протезів, для підвищення ефективності лікування хворих з повною або частковою відсутністю зубів. [

Мета дослідження. Проведення порівняльної оцінки фізико-механічних властивостей акрилових пластмас гарячої полімеризації для забезпечення якості ортопедичного лікування стоматологічних пацієнтів з урахуванням клінічно-орієнтованої технології виготовлення зубних протезів.

Матеріали та методи дослідження. Порівняльну оцінку якості акрилових пластмас гарячої полімеризації проводили сумісно з співробітниками центральної заводської лабораторії АТ «Стома» (Харків, Україна) згідно до вимог міжнародного стандарту ISO-10139 сертифікованих пластмас: «Етакрил» АТ «Стома» Україна, «Фторакс» АТ «Стома» Україна,  «Vertex rapid» «Vertex» Німеччина. Фізико-механічні дослідження пластмас гарячої полімеризації вивчалися  за слідуючими параметрами: деформація при стискуванні, вигинаючи напруга, ударна в’язкість, опір стиранню, відсоток залишкового мономеру, водопоглинання на 360 дослідних зразках.

Результати дослідження. Порівняльний аналіз якості конструкційних стоматологічних матеріалів для виготовлення базису знімних протезів включав узагальнення результатів лабораторного вивчення властивостей  акрилових пластмас гарячої полімеризації.

В системі кваліметричної оцінки пластмас гарячої полімеризації досліджено індикативні властивості конструкційних матеріалів.

За показниками деформації при стискуванні, як підтверджують результати лабораторних випробувань, усі матеріали відповідають вимогам ISO-10139 та суттєво (р≤0,05) поміж собою не відрізняються. При цьому, досліджені матеріали характеризуються значним (2 – 2,5 рази) запасом міцності у порівнянні з індикативним показником. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні кваліметричні показники, інформативність – висока та коливається у межах (0,471 ÷0,525) біт.

За показником вигинаючої напруги (див. табл.1), досліджувані матеріали на 30-90% перевищують індикативні значення ISO-10139, що здатне забезпечувати надміцність базису при динамічних навантаженнях. Так, для матеріалу «Vertex rapid» вигинаюча напруга становить (98,7±4,1) Мпа, тоді як для матеріалу «Фторакс» - (101,6±2,0) МПа а «Етакрил-М» - (117,6±3,2) МПа. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні відносні стандартизовані та кваліметричні показники, які коливаються у межах (0,390÷0,471) біт, що свідчить по їх надвисоку технологічну якість.

Таблиця 1

Результати лабораторного вивчення властивостей  акрилових пластмас гарячої полімеризації для виготовлення базису знімного протезу

| Властивості конструкційних матеріалів | Індикатори по ISO10139 | Конструкційні матеріали |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Етакрил» | «Фторакс» | «Vertex rapid» |
| Деформація при стискуванні | (М±m), % | ≤4,5 | 2,5±0,3 | 2,1±0,6 | 1,9±0,3 |
|  | S | 1,0 | 0,555 | 0,467 | 0,422 |
|  | h0, біт | 0 | 0,471 | 0,513 | 0,525 |
| Вигинаючи напруга | (М±m), МПа | ≥65,0 | 117,6±3,2 а | 101,6±2,0 | 98,7±4,1 в |
|  | S | 1,0 | 0,556 | 0,643 | 0,656 |
|  | h0, біт | 0 | 0,471 | 0,410 | 0,399 |
| Ударна в’язкість | (М±m), кДж/см2 | ≥3,0 | 5,8±0,9 | 5,3±0,6 | 4,6±0,7 |
|  | S | 1,0 | 0,517 | 0,566 | 0,652 |
|  | h0, біт | 0 | 0,492 | 0,465 | 0,402 |
| Опір стиранню | (М±m), Дж/м2 | 30,0 | 39,5±0,3 | 38,7±0,5 | 41,8±0,5 в |
|  | S | 1,0 | 0,759 | 0,775 | 0,625 |
|  | h0, біт | 0 | 0,302 | 0,285 | 0,424 |
| % залишкового мономеру | (М±m), % | 0,50 | 0,43±0,09 | 0,42±0,11 | 0,51±0,10 |
|  | S | 1,0 | 0,860 | 0,840 | 0,980 |
|  | h0, біт | 0 | 0,187 | 0,211 | 0,029 |
| Водопоглинання | М±m, мг/см3 | 32,0 | 26,4±0,9 | 27,8±1,2 | 28,3±0,8 в |
|  | S | 1,0 | 0,880 | 0,868 | 0,744 |
|  | h0, біт | 0 | 0,162 | 0,177 | 0,317 |
| Узагальнений показник якості - Н, біт | 0,348 | 0,343 | 0,349 |
| а – достовірні відмінності між матеріалом 1 та матеріалом 2 на рівні р≤0,05; в – достовірні відмінності між матеріалом 3 та матеріалом 1 на рівні р≤0,05; с – достовірні відмінності між матеріалом 2 та матеріалом 3 на рівні р≤0,05; S – відносний стандартизований та h0 - кваліметричний коефіцієнти матеріалу |

Ударна в’язкість зразків із матеріалів гарячої полімеризації для виготовлення базису (див. табл.1) характеризується виразним запасом мійності, що перевищує відповідне індикативне значення ISO-10139 на (50÷90)%. При цьому, застосування матеріалу  «Vertex rapid» становить (4,6±0,5) кДж/см2 та достовірно не відрізняється від показника матеріалу «Фторакс» - (5,3±0,6) кДж/см2 та для матеріалу «Етакрил» - (5,8±0,9) кДж/см2, що і забезпечує відповідні кваліметричні показники у межах (0,402÷0,492) біт.

Опір стирання полімеризату матеріалів гарячої полімеризації характеризується найбільшим (р≤0,001) опором для матеріалу «Vertex rapid» - (41,8±0,5 ) кДж/см2, тоді як матеріали  «Фторакс» та «Етакрил» за цією властивістю перевищують індикативний показник та, водночас є достовірно нижчими, ніж для матеріалу «Vertex rapid»; кваліметричні закономірності відображаються показниками інформативності, що коливаються у межах (0,285÷0,424) біт.

Рис.1. Кваліметричний профіль конструкційних стоматологічних матеріалів: акрилові пластмаси гарячої полімеризації для виготовлення базису знімного протезу

Питома вага залишкового мономеру на момент виготовлення базису знімного протеза для матеріалів гарячої полімеризації коливається у межах (0,42-0,51)% та є найменшою у разі застосування матералу «Етакрил» - (0,43±0,09)%,  а найбільшим для матеріалу «Vertex rapid» - (0,51±0,10)%, р≥0,05. При цьому, в результаті аналізу даних лабораторних досліджень виявлено, що і рівень водопоглинання зразків матеріалів гарячої полімеризації корелює з питомою вагою мономера, характеризуючись відповідними залежностями: найбільший для матеріалу «Vertex rapid»  - (28,3±0,8)%, а найменший – (26,4±0,9)% для матеріалу «Етакрил», р≤0,05.

Узагальнений аналіз вивчених властивостей матеріалів гарячої полімеризації для виготовлення базиса зубних протезів свідчить про наявність специфічного кваліметричного профілю для кожної із досліджених пластмас (рис.1).

Висновки.  За основними фізико – механічними  властивостями (деформація стискування, вигинаючи напруга, ударна в’язкість) представлені у дослідженнях базисні акрилові пластмаси знаходяться у межах межах показників міжнародного стандарта  ISO – 10139. За показниками водопоглинання, зразки базисної пластмаси «Vertex Rapid»Vertex Німеччина значно програють аналогічним зразкам виробництва АТ «СТОМА». Згідно з показниками залишкового мономера «Vertex Rapid»Vertex Німеччина знаходиться у критичній зоні стандартів           ISO – 10139.

Список літературних джерел:

1.Коваленко О.И., Серебров Д.В. Сравнение современных материалов для базисов съемных зубных протезов по растворимости и водопоглощению. / Материалы 6-й межд. науч. конф. студ. и мол. уч. «Настоящее и будущее медицины». - Винница.-2009.

2. Серебров Д.В, Коваленко О.И. Сравнительная характеристика по физико-механическим показателям базисных материалов для изготовления съемных протезов. /Сб. тр. 7-й Всерос. науч.-практ. конф. «Образование, наука, практика в стоматологии» 8-12 февр. 2010, Москва. - М.,2010.

3.Харченко С.В. Изготовление съемных зубных протезов из нового базисного материала Фторакс: Автореф. дис. канд. мед. наук. — Харьков, 1971.

4.Combe E.C., Grant A. A. The selection and properties of materials for dental practice // Brit. Dent. J. 1973. - Vol. 134, N 7.