УДК  616.314-74:615.015.12

И.В.ЯНИШЕН

СВОЙСТВА АЛЬГИНАТНОГО ОТТИСКНОГО МАТЕРИАЛА «СТОМАЛЬГИН -04» ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ПОРОШКА И ВОДЫ

Харьковский государственный медицинский университет

В клинике отечественной ортопедической стоматологии при изготовлении зубных протезов наиболее массовым и доступным способом получения оттисков является способ с использованием альгинатных  оттискных материалов [ 4, 5,7,8, 9,11, 12].

Альгинатные оттискные массы являются необратимыми материалами. Наибольшее распространение получили препараты, состоящие из порошкообразной смеси всех необходимых компонентов. [  8, 9].

Для получения оттискной массы порошок смешивают с водой Альгинатные оттискные материалы в пластичном состоянии позволяют получать точные отпечатки тканей протезного ложа. Схватывание оттискной массы происходит через 3-4 мин после размешивания и сопровождается переходом ее из пластичного в эластичное состояние  [ 1, 4, 6 ].

Основным критерием при выборе альгинатного материала является комплекс физико-механических и органолептических свойств этих материалов, позволяющий получить высокое качество оттиска, а именно: время смешивания; рабочее время; время отверждения; прочность при сжатии; деформация сжатия; восстановление после деформации; совместимость материалов с гипсом; точность воспроизведения непрерывной линии  [ 4,6, 10 ].

Использование в клинической практике материала с высокими показателями прочности при сжатии в сочетании с высокими показателями деформации сжатия и восстановления после сжатия позволяет получить плотный, прочный и эластичный оттиск. Чем выше эти показатели, тем точнее будет оттиск, и количество искажений, которые могут появиться как при введении формовочной альгинатной массы в полость рта (в связи с деформацией мягких тканей в случае, если показатель деформации сжатия низкий), так и при получении оттиска (если показатель восстановления после деформации материала высокий, а прочность при сжатии низкая), будет минимальным  [ 4, 5 ].

При разработке нового безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04» и проведении исследования физико-механических свойств образцов  [ 2, 3 ], нами было замечено различное пластичное состояние материала, поэтому целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной характеристики физико-механических свойств нового отечественного безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин –04» при различных соотношениях порошка и воды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Безпылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин – 04» представляет собой натриевую соль альгиновой кислоты, получаемую из морских водорослей. Он является мелкодисперстным порошком, проходящим через сито с 6400 отв./см2, набухающим в воде и образующим растворимый гель. Выпускается АО «Стома», г.Харьков /Украина/.

Альгинатные оттискные материалы применяются при протезировании больных с частичной потерей зубов съёмными протезами, для получения предварительных оттисков с беззубых челюстей, в ортодонтии для изготовления аппаратов и диагностических моделей челюстей, а также при изготовлении индивидуальных зубодесневых предохранителей у спортсменов.

Исследование проводилось в акридитированой испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома»  на 15 образцах из альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04».

Физико-механические свойства изучали по следующим параметрам: прочность при сжатии, деформация сжатия, восстановление после деформации в соответствии с требованиями стандарта ИСО 1563 «Стоматологические альгинатные оттискные материалы».

Статистическую обработку полученных результатов проводили параметрическим методом Стьюдента-Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Результаты испытаний образцов оттискного материала Стомальгин - 04 при различных соотношениях порошка и воды представлены в табл.

# Таблица.

# Свойства альгинатного оттискного материала Стомальгин - 04 при изменении соотношения порошок-вода

| Показатель | ИСО 1563 | Количество воды на 12 г порошка, мл |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 |
| Прочность при сжатии | не менее 0,35 Н/мм2 | 1,36 ±0,21 | 1,16 ±0,19 | 0,88 ±0,12 | 0,69 ±0,11 | отсутствует |
| Деформация сжатия | не менее5% не более 20% | 11,25 ±1,38 | 12,18 ±1,09 | 12,18 ±1,10 | 12,40 ±0,82 | 13,72 ±0,65 |
| Восстановление после деформации | не менее 95% | 98,7 ±0,10 | 98,82 ±0,10 | 98,91 ±0,11 | 99,20 ±0,11 | не определяли |

Установлено, что с увеличением количества жидкости при смешивании резко падает прочность при сжатии с 1,36—1,16 до 0,88—0,69 Н/мм2, полностью исчезает при большем разведении. Остаточная деформация и деформация сжатия при этом меняются незначительно. Поэтому при получении более текучей композиции альгинатного материала Стомальгин – 04  нельзя превышать соотношение порошка и жидкости 12 г порошка на 24 мл воды.

Учитывая вышеизложенное, в инструкции по применению рекомендуется: для получения оттиска отмеривают порошок и воду в весовом соотношении 1:2, в объемном – 1:1 ( специальным мерником, температура воды - 23±1˚С).

ЛИТЕРАТУРА:

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология: Руководство для врачей, студентов вузов и медучилищ –М.: МЕДпресс-информ, 2002. –576 с,ил.

- Голік В.П.,Янішен І.В.,Довгопол Ю.І. і др. Деклараційний патент на винахід. 52371 А. Матеріал для виготовлення відбитків “Стомальгін – 04”// Україна. 16.12 2002. Бюл. №12.

- Голік В.П., Янішен І.В. Розробка й обгрунтування застосування нового вітчизняного відбиткового альгінатного матеріалу “Стомальгін – 04”// Галицький  лікарський вісник. 2003. –Т.10, №1. –С.81-82.

4.    Гринева Т.В., Ипполитова Е.И. Альгинатные слепочные материалы. Свойства и применение // Новое в стоматологии для зубных техников. – 2000. - №2. – С. 34-36.

5.     Годзь А.В., Парунов В.А., Иполитова Е.И., Гринева Т.В. Сравнительная оценка альгинатных слепочных материалов // Пробл. нейростоматологии и стоматологии. – 1998. - №2. – С. 15-17.

6.    Дойников А.М., Синицын В.Д. Зуботехническое материаловедение. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Медицина, 1986. – 208 с., ил.

7.        Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Н.Н., 1997. – 195 с.

- Полонейчик Н.М. Эластические необратимые оттискные материалы: альгинатные гидроколлоиды // Совр. стоматология. – 1999. - №2. – С. 10-13.

- Полонейчик Н.М. Эластические необратимые оттискные материалы: безводные эластомеры // Совр. стоматология. – 2000. - №2. – С. 7-10.

- Рыбаков А.М., Иванов В.С., Каральник Д.М. Пломбировочные материалы. – М.: Медицина, 1981.

- Савицкая И.М., Фурманов Ю.А. Механизм гемостатического действия анальгинатных материалов // Клин. хирургия. – 1989. - №1. – С. 17-19.

- Цимбалистов А.В., Козицина С.И., Жидких Е.Д., Войтяцкая И.В. Оттискные материалы и технология их применения // Ст-Петебургский институт стоматологии. – 2001. – 95 с.