метрологическая аттестация гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных материалов

И.В.Янишен

Харьковский государственный медицинский университет

Процесс изготовления зубных протезов с использованием оттискных стоматологических материалов характеризуется чёткой последовательностью технологических этапов, которые в общем виде можно представить в следующем порядке:

• приготовление оттискной массы с использованием одного из    оттискных материалов (по инструкции изготовителя),

• получение оттиска с учетом особенностей протезного ложа,

• отливка гипсовой модели по полученному оттиску,

• изготовление зубного протеза на гипсовой модели [1].

Между качеством изготавливаемых зубных протезов и качеством оттиска, по которому он изготавливается, существует тесная связь. Как бы тщательно не были проведены все другие этапы ортопедического лечения, протез не будет удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, если оттиск был неполноценным. Технологическое качество оттискной массы зависит от правильного выполнения стандартной процедуры смешивания, выполнения режимов получения оттиска и его выведения из полости рта [2,3].

Качество получаемого оттиска, как правило, оценивается визуально по его способности отражать индивидуальные особенности протезного ложа. Однако следует отметить, что использование альгинатных материалов для получения стоматологических оттисков имеет как технологические преимущества, так и технологические недостатки. Преимуществом альгинатных оттискных материалов является возможность их использования при подвижности элементов зубного ряда (например, при заболевании пародонта), а основным недостатком - усадка оттисков, получаемых с использованием АОМ. Указанная естественная для АОМ усадка приводит к изменению первичной размерной точности (ПРТ) изготавливаемой ортопедической конструкции [4,5].

На этапе отливки гипсовой модели изменённая ПРТ оттиска может быть компенсирована (нивелирована) изменением вторичной размерной точности (ВРТ) за счёт естественного для применяемых в стоматологии гипсов, обладающих разными коэффициентами расширения [6].

Таким образом, основной проблемой на этапе изготовления зубного протеза на гипсовой модели, отлитой по оттиску из альгинатного материала, является проблема размерной точности гипсовой модели [7,8].

Размерная точность гипсовой модели достигается при условии ПРТ≡ВРТ. В случаях, когда ПРТ≠ВРТ, даже при условии чёткого выполнения этапов технологии (например, за счёт ПРТ>ВРТ или ПРТ<ВРТ), изготовленная ортопедическая конструкция или неадекватна, или неприменима из-за несоответствия пространственно-размерным требованиям и конкретным индивидуальным условиям протезного ложа [9,10].

Исходя из изложенного можно заключить, что проблема размерной точности гипсовых моделей в ортопедической стоматологии является центральной, и решить её можно при экспериментальном изучении в модельных условиях различных технологических вариантов  «АОМ - гипс» с обоснованием его конечной размерной точности (КРТ=ПРТ/ВРТ), которая в идеальном случае должна равняться единице (КРТид≡1,0000; точность до 0,0001 определяется толщиной возможного применения компенсационных покрытий опорного зуба).

Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изучение в модельных условиях различных технологических вариантов сочетания  АОМ  и разных марок гипса для отливки моделей с обоснованием их  размерной точности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

Метрологические исследования проводились в Государственном предприятии Харьковского регионального центра стандартизации, метрологии и сертификации. Использовали АОМ: “Стомальгин-04”, “Ypeen-Premium”, “Рrotezil”, которые замешивали в соответствии с инструкцией по применению. После замешивания материала вносили в одноразовую пластмассовую оттискную ложку. Для создания соединения между оттискной ложкой и материалом использовали перфорированные оттискные ложки. Затем оттискную ложку накладывали на металлическую модель. Металлическая модель была выполнена в виде платформы, на которой расположены шесть цилиндров разного диаметра, имитирующих отпрепарированные под коронку зубы (резец, клык, премоляр, моляр) [6,7]. Металлическая модель предварительно нагревали в термостате до 370С, при этом выдерживали равномерное давление в течение 30 с, а затем образец помещали в термостат и выдерживали 300 с при 370С, затем проводили профилактику синэрезиса (погружением оттиска в 3% - ный водный раствор алюминиевых квасцов на 3 - 4 мин), после чего изготавливали модель из гипса. Во избежание погрешностей, связанных с повреждением гипсовых моделей (каждое измерение повторяли трижды для каждого из изучаемых параметров), выбирали высокопрочный гипс “GC Fujirock EP”, гипс марок ГВ-Г-10 А-III (ТУ У 00030937.003–95), и ГВ-Б-11 (ДСТУ Б В.2.7-82–99). Точность оттисков сравнивали по основным параметрам, значения которых получали, измеряя диаметр каждого цилиндра гипсовой модели. Сравнивали размеры специально изготовленной и метрированной высокоточной металлической модели с соответствующими размерами гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных материалов.

Измерения проводили через 24 ч, поскольку это время необходимо для максимального расширения гипса; всего проведено 432 прямых измерения. Размерную точность оценивали по абсолютной (∆) и относительной (σ) разности размеров гипсовых моделей с аналогичными размерами металлического образца. Величину абсолютной разности вычисляли по формуле ∆=І1 – І2, где І1 – линейный размер участка металлической модели; І2 - линейный размер участка гипсовой модели. Относительную разность рассчитывали по формуле σ=(І1-І2)/І1·100. Доверительную оценку (a) истинного значения параметров гипсовых моделей определяли по формуле   | w – М | < t (p; k) · s / √n, где w – оценка значения параметра, М – среднее значение, t – критерий Стьюдента, p – уровень достоверности, n – количество измерений, k - число степеней свободы, s – эмпирический стандарт среднеквадратической ошибки.

При статистической обработке использованы лицензированные программные продукты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Средние значения абсолютных размеров опорных элементов моделей различных технологических конструкций представлены в табл.1. Для обеспечения современных метрологических требований проведена размерная и модельная стандартизация размерных точностей гипсовых моделей табл.2:

• размерная стандартизация обеспечена за счёт использования специально разработанной и изготовленной металлической модельной конструкции с высокой (не менее 0,0001 мм) чистотой поверхности, что позволило в последующем достичь высокой точности измерений при метрологичеком исследовании;

• модельная стандартизация  достигнута в результате предварительного обоснования размеров основных элементов зубного ряда, используемых в качестве опорных для стоматологических конструкций (моляр, премоляр, клык, резец).

Таблица 1.

Средние абсолютные значения размеров (мм) опорных элементов при различных вариантах модельной системы «опорный элемент - оттискной материал - гипс», (M±m) мм

| ОМ | Марки гипса | Код | Элементы зубного ряда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |
| Рrotezil | GC Fujirock EP | 1.1 | 9,0079 ±0,0101 | 6,9805 ±0,0175 | 5,9475 ±0,0233 | 4,8353 ±0,0133 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 1.2 | 8,9946 ±0,0047 | 7,0011 ±0,0112 | 5,9843 ±0,0119 | 4,8277 ±0,0177 |
|  | ГВ-Б-11 | 1.3 | 9,0813 ±0,0104 | 6,9665 ±0,0048 | 5,9468 ±0,0149 | 4,8635 ±0,0092 |
| Стомальгин –04 | GC Fujirock EP | 2.1 | 9,0488 ±0,0016 | 6,9342 ±0,0032 | 5,9340 ±0,0095 | 4,8276 ±0,0031 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 2.2 | 9,0615 ±0,0002 | 6,9930 ±0,0042 | 5,9750 ±0,0065 | 4,8441 ±0,0075 |
|  | ГВ-Б-11 | 2.3 | 9,0831 ±0,0020 | 6,9923 ±0,0024 | 5,9633 ±0,0159 | 4,8775 ±0,0035 |
| Ypeen-Premium | GC Fujirock EP | 3.1 | 9,0908 ±0,0051 | 6,9837 ±0,0036 | 5,9825 ±0,0164 | 4,8728 ±0,0029 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 3.2 | 9,0564 ±0,0115 | 6,9793 ±0,0106 | 5,9474 ±0,0153 | 4,8620 ±0,0065 |
|  | ГВ-Б-11 | 3.3 | 8,9759 ±0,0158 | 6,9873 ±0,0096 | 5,8875 ±0,0151 | 4,8333 ±0,0081 |
| Среднее значение по элементам зубного ряда | 9,0444 ±0,0068 | 6,9797 ±0,0075 | 5,9519 ±0,0143 | 4,8493 ±0,0160 |

Таблица 2.

Стандартизованные значения размеров опорных элементов при различных вариантах модельной системы  «опорный элемент – оттискной материал – гипс»

| ОМ ОМ | Марки гипса | Код | Элементы зубного ряда | Среднее стандарти-зованное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |  |
| Рrotezil | GC Fujirock EP | 1.1 | 0,9989 | 0,9884 | 0,9906 | 0,9943 | 0,9956 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 1.2 | 1,0027 | 0,9967 | 0,9955 | 1,0046 | 1,0012 |
|  | ГВ-Б-11 | 1.3 | 1,0003 | 0,9968 | 0,9975 | 0,9977 | 1,0006 |
| Стомальгин –04 | GC Fujirock EP | 2.1 | 0,9948 | 0,9979 | 0,9989 | 0,9965 | 0,9970 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 2.2 | 0,9997 | 0,9948 | 0,9980 | 1,0014 | 0,9984 |
|  | ГВ-Б-11 | 2.3 | 0,9944 | 0,9950 | 0,9929 | 0,9959 | 0,9946 |
| Ypeen-Premium | GC Fujirock EP | 3.1 | 0,9929 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9943 | 0,9977 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 3.2 | 1,0025 | 0,9963 | 0,9947 | 1,0028 | 1,0002 |
|  | ГВ-Б-11 | 3.3 | 1,0025 | 0,9930 | 0,9928 | 1,0017 | 0,9976 |
| Среднее значение по элементам зубного ряда | 0,9983 | 0,9950 | 0,9932 | 0,9987 | 0,9978 |

Таблица 3.

Показатели размерной точности опорных элементов при различных вариантах модельной системы «опорный элемент - оттискной материал - гипс» (±ΔС,%)

| ОМ | Марки гипса | Код | Компоненты зубного ряда – опорные элементы конструкций | Среднее значение размерной точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Моляр | Премоляр | Клык | Резец |  |
| Рrotezil | GC Fujirock EP | 1.1 | 1,0074 | 1,7705 | 2,3470 | 1,3389 | 1,8719 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 1.2 | 0,4700 | 1,1225 | 1,1991 | 1,7585 | 1,2792 |
|  | ГВ-Б-11 | 1.3 | 1,0372 | 0,4765 | 1,4913 | 0,9271 | 1,5456 |
| Стомальгин –04 | GC Fujirock EP | 2.1 | 0,1615 | 0,3175 | 0,9666 | 0,3164 | 0,5415 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 2.2 | 0,0250 | 0,4260 | 0,6547 | 0,7490 | 0,6841 |
|  | ГВ-Б-11 | 2.3 | 0,2024 | 0,2387 | 1,5989 | 0,3515 | 0,7975 |
| Ypeen-Premium | GC Fujirock EP | 3.1 | 0,5162 | 0,3620 | 1,6393 | 0,2954 | 1,3612 |
|  | ГВ-Г-10 А-III | 3.2 | 1,1421 | 1,0665 | 1,5425 | 0,6482 | 0,9743 |
|  | ГВ-Б-11 | 3.3 | 1,5774 | 0,9693 | 1,5235 | 0,8111 | 0,8836 |
| Среднее значение размерной точности | 0,6821 | 0,7499 | 1,4403 | 0,7995 | 1,1043 |

Размерным стандатром  гипсовых моделей моляра, премоляра, клыка и резца явились соответствующие показатели, полученные при измерении изготовленной нами высокоточной металлической модели. Поскольку размерные показатели металлической модели характеризовались наименьшими метрологическими погрешностями, то они избраны в качестве стандартизуемой величины, что позволило учесть системные погрешности измерений и в то же время получить стандартизованные показатели конечной размерной точности (КРТ) и их относительное значение по каждому технологическому варианту получения гипсовых моделей опорных элементов зубного ряда (табл. 3).

Установлено, что наименьшими значениями КРТ характеризуются технологические варианты 2.1–2.3: в пределах 0,5415÷0,7975 % линейного размера опорных элементов. При этом ТВ-2.2 характеризуется наименьшими значениями колебаний КРТ (в пределах 0,02-0,074 %), тогда как ТВ-2.1 – являясь наиболее высокоточным при изготовлении гипсовой модели моляра (КРТ < 0,2 %), является недостаточно точным при изготовлении гипсовой модели резца (КРТ > 0,9 %). Другие изученные нами ТВ получения гипсовой модели опорных элементов характеризуются значительными колебаниями КРТ в зависимости от диаметра опорного элемента, что позволило нам обоснованно использовать в клинических исследованиях   ТВ-2.2.

Таким образом, сочетание альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» и гипса марки ГВ-Г-10 А-III является наиболее оптимальным для получения гипсовой модели с высокой размерной точностью.

Список использованной литературы:

- Жулев Е.Н. Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника. – Н. Новгород: НГМА, 1995. 365 с.

- Комиссарова А.П., Якубович В.С., Толстых П.И. и др. Получение пористого материала на основе альгиновой кислоты, содержащей иммобилизованный террилитин. Антибиотики и химиотерапия 1988; 10: 735–739.

- Моторкина Т.В. Критерии выбора оптимального оттискного материала при лечении больных цельнолитыми несъемными и комбинированными протезами: Автореф дис. канд. мед. наук. Волгоград, 1999. 22 с.

- Гринева Т.В., Ипполитова Е.И. Альгинатные слепочные материалы. Свойства и применение. Новое в стоматологии для зубных техников, 2000; 2: 34–36.

- Цимбалистов А.В., Козицина С.И., Жидких Е.Д., Войтяцкая И.В. Оттискные материалы и технология их применения. Институт стоматологии. СПб., 2001. 95 с.

- Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Влияние типа оттискного материала на размерную точность гипсовых моделей. Маэстро, 2002; 3 (8): 77–84.

- Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Сравнение размерной точности двухэтапных двухслойных оттисков. Панорама ортопедической стоматологии, 2002. №4. 20–25.

- Шилова Г.Б., Почтарев А.А., Король М.Д. Практикум по ортопедической стоматолоии. Полтава, 1996: 28–36.

- Полевский Г.Г. Оттиск в ортопедии, материалы и методы // Новое в стоматологии для зубных техников, 1998; №3: 6–8.

- Ріттер А.В., Свіфт Е.Й. Використання нового відбиткового матеріалу Імпрегум Пента Софт. Новини стоматології, 2001; 3 (28): 55–57.

Экспериментально обосновано применение оттискного альгинатного материала (АОМ) «Стомальгин - 04» на основании изучения в модельных условиях различных технологических вариантов сочетания альгинатных оттискных материалов и марок гипса для отливки моделей с обоснованием их размерной точности.

Показано, что  (сочетание АОМ «Стомальгин-04» и гипса марки  ГВ-Г-10 А-III) характеризуется наименьшими значениями колебаний конечной размерной точности.

Ключевые слова. Ортопедическая стоматология, оттискные материалы, технологические варианты, гипс, модели, размерная точность.

І.В.Янішен

Експериментально обґрунтоване застосування відбиткового альгінатного матеріалу «Стомальгін - 04» на підставі вивчення в модельних умовах різних технологічних варіантів сполучення альгінатных відбиткових матеріалів і марок гіпсу для відливки моделей з обґрунтуванням його розмірної точності. При визначенні розмірної точності гіпсових моделей застосовувалися альгінатні відбиткові матеріали: “Стомальгін-04”, “Упін-Преміум”, “Рrоtеzіl”; проводилося порівняння розмірів спеціально виготовленої і метрированної високоточної металевої моделі з відповідними розмірами гіпсових моделей відлитих з високоміцного гіпсу “GC Fujirock EP”, гіпсу марки ГВ-Г-10 А-III, гіпсу марки ГВ-Б-11, по відбитках з альгінатних матеріалів.

Установлено, що ТВ-2.2 (сполучення АОМ «Стомальгін-04» і гіпс марки  ГВ-Г-10 А-III) характеризується найменшими значеннями коливань КРТ (у межах 0,02-0,074%).

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ортопедична стоматологія, відбиткові матеріали, технологічні варіанти, гіпс, моделі, розмірна точність.

Summary

METROLOGICAL CERTIFICATION OF PLASTER MODELS, WHICH MADE OF PRINTS FROM ALGINATE MATERIALS

I.V.Yanishen

Application of impression alginate material "Stomalgin-04" based on investigating various technological alternatives of combination of alginate impression materials in model tests and makes of plaster for template casting taking into consideration its dimensional precision has been experimentally proven. To determine the dimensional precision of plaster models alginate impression materials "Stomalgin-04", "Upin-Premium", "Protezil" have been used. Dimensions of specially built and scaled high-precision metal model have been compared with those of plaster models made of high-strength plasters "GC Fujirock EP", GV-G-10 A -III, GV-B-11 after impressions of alginate materials.

Technological alternative-2.2 has been shown to possess the least variation parameters of terminal dimensional precision (within 0.02-0.074%).

Харьковский государственный медицинский университет.

Кафедра ортопедической стоматологии.

Г.Харьков, проспект Ленина, 4

61022

Янишен Игорь Владимирович

г.Харьков, проспект Победы, 57б, кв.8

Тел. 8-057-338-06-16

#### У  РЕДАКЦІЮ ЖУРНАЛУ

##### “Экспериментальная и клиническая медицина”

# НАПРАВЛЕННЯ

Адміністрація   Харківського    державного    медичного      університету просить Вас опублікувати статтю  здобувача кафедри ортопедичної стоматології  Янішена І.В.  “ Метрологическая аттестация гипсовых моделей  отлитых по оттискам из альгинатных оттискных материалов”,  яка є фрагментом кандидатської дисертації.

Проректор з науково-дослідної роботи,

доктор медичних наук, професор				Ю.С.Паращук

Завідувач кафедри ортопедичної

стоматології ХДМУ,

доктор медичних наук, професор                                   В.П.Голік

## "ЗАТВЕРДЖУЮ"

###### Ректор Харківського державного

медичного університету МЗ України

_______________________________

Академік    А.Я. Циганенко

"____" ___________________2004 р.

# ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

### Про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобів масової інформації

Експертна комісія Харківського державного медичного університету МОЗ України,

Розглянувши статтю здобувача кафедри ортопедичної стоматології  Янішена І.В.

«Метрологическая аттестация гипсовых моделей  отлитых по оттискам из альгинатных оттискных материалов»,

Підтверджує, що в матеріалах не містяться дані, які передбачені розділом №3 “Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування” № 419, від 21 липня 1992 р.

ВИСНОВОК: У результаті розгляду матеріалу по сутності його змісту комісія вважає можливим друкування даної публікації відкритим друком.

Проректор з науково-дослідної роботи,

доктор медичних наук, професор				                Ю.С.Паращук