«Стомальгин-04»

Новый отечественный беспылевой альгинатный               оттискной материал

______________________________________________________________________

В.В.Волков, Ю.И.Довгопол, АО «Стома»

В.П.Голик, И.В.Янишен, ХГМУ, каф. ортопедической стоматологии

Известно, что в ортопедической стоматологии применяется широкий ассортимент оттискных материалов для изготовления различных конструкций зубных протезов. Из них наиболее распространенные - альгинатные оттискные материалы, которые завоевали прочное место в стоматологической практике. Применение альгинатных оттискных материалов по сравнению с другими   заметно упрощает методику получения оттисков и уменьшает расход времени на эту процедуру. Отечественная ортопедическая стоматология имеет в своём арсенале широкий спектр импортных альгинатных оттискных материалов, качество которых не в полной мере удовлетворяет запросы специалистов, кроме того у них высокая стоимость.

Акционерное общество «Стома» (г.Харьков) предлагает новый отечественный беспылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин-04».

«Стомальгин-04» относится к эластическим оттискным материалам.

Порошок безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04» содержит натриевые соли альгиновой кислоты (15%), которые хорошо растворимы в воде, сульфат кальция (около 12%), фосфат натрия -  замедлитель схватывания (2%). Неорганические наполнители (тальк, оксид цинка) определяют вязкость материала и его устойчивость после затвердевания и составляют основную массу порошка (70%). Дополнительно, альгинатный порошок содержит небольшое количество красящих веществ, вкусовых добавок, отдушек и соединений фтора для усиления прочности поверхности гипсовой модели.

«Стомальгин-04» предсталяет собой порошкообразную композицию на основе альгината натрия, которая при смешивании с водой образует пластичную массу, пригодную для получения оттиска. Оттиски имеют повышенную твёрдость, что способствует уменьшению их деформации при заливке гипсом, т.е. отливки гипсовой модели. Отличается хорошей смачиваемостью, высокими эластическими и прочностными свойствами. Гипсовые модели, отлитые по оттискам из «Стомальгина – 04», отличаются высокой чёткостью и отсутствием порошкообразного налёта на модели ( т.е. отсутствие явления синерезиса).

Исследование физико-механических свойств альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» проводили согласно международному стандарту ИСО-1563 в аккредитованой испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома» на 160 образцах, по следующим параметрам: деформация сжатия, восстановление после деформации, прочность при сжатии, линейная усадка. Также выполнена сравнительная характеристика основных физико-механических свойств зарубежных аналогов альгинатных оттискных материалов, которая позволила выявить следующие закономерности:

деформация сжатия экспериментальных образцов из «Стомальгина-04» достоверно (р<0,001) снизилась с (9,9±0,3)% до (11,9±0,2)% или, в среднем, на 20,2%. Следует при этом отметить, что показатели деформации сжатия анализируемых материалов находятся в пределах нормативных значений  Международного стандарта качества (ISO-1563);

показатели восстановления после деформации сжатия у материала «Стомальгин - 04» достоверно (р<0,001) увеличилось на 1,0%.

прочность при сжатии образцов из материала «Стомальгин - 04» достоверно (р<0,001) и значительно (на 60,8% или в среднем на 1,02 Н/мм2) снизилась, однако находится в пределах нормативных требований ISO, превышая минимальный уровень, практически в два раза (составляя (0,66±0,03)% Н/мм2);

линейная усадка экспериментальных образцов, изготовленных из материала «Стомальгин-04» значительно (в среднем на 16,3%) и достоверно (р<0,001) уменьшилась.

Исходя из полученных экспериментальных данных, сравнительное изучение технологических и физико-механических свойств отечественного материала – «Стомальгин - 04» позволило установить наличие достоверного улучшения как технологических, так и физико-механических свойств в сравнении с зарубежными альгинатными оттискными материалами, что представлено. С учётом полученных рангово-рейтинговых оценок, построена дендрограмма свойств оттискных альгинатных материалов (рис.1), которая отражает координатное распределение отдельных материалов в двухфакторном пространстве: по горизонтали представлена количественная оценка технологических свойств каждого материала, а по вертикали – физико-механических. Такая форма представления полученных данных позволила по каждому из материалов продемонстрировать соотношение между обобщёнными технологическими и физико-механическими свойствами и, в целом, классифицировать исследуемые материалы. Отдельно на дендрограмме представлено (стрелкой) направленность улучшения отечественного аналога (материал “Стомальгин - 02“), преимущественно за счёт улучшения физико-механических свойств, а также технологических параметров.

По обобщенному показателю физико-механических свойств новый отечественный материал “Стомальгин - 04“ значительно и достоверно (р<0,001) превосходит не только отечественный аналог, но и большинство применяемых импортных (третье рейтинговое место из десяти). По обобщённому показателю технологических свойств, разработанный новый отечественный оттискной стоматологический материал “Стомальгин-04“ достоверно (р<0,001) и значительно превосходит не только отечественный аналог, но и наиболее широко применяемый в отечественной практике импортный материал “Ypeen-Рremium”.

Таким образом, структурно-функциональная оптимизация оттискного материала, выполненная за счёт обоснованного решения - включения в состав материала новых компонентов, позволила улучшить основные технологические и физико-механические свойства, при одновременном обеспечении международных стандартов этого класса оттискных материалов.

Преимущества нового отечественного альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04».

- Удобная и несложная подготовка;
- Время обработки, удобное для врача и пациента;
- Отличное воспроизведение деталей оттиска;
- Гладкая и неповрежденная поверхность гипсовой модели;
- Оптимальная адаптация к гипсу;
- Повышенная гомогенность, масса не стекает;
- Непылящий материал, не содержит кадмий и свинец;
- Повышенная прочность под давлением и в процессе растяжения;
- Соответсвующие нормам показатели постоянной и переходной    деформации оттиска.

На кафедре ортопедической стоматологии Харьковского государственного медицинского университета проведены клинические исследования альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04». В клинике материал применен при ортопедическом лечении пациентов с вторичной деформацией зубных рядов, а также для получения анатомических оттисков при полной адентии. Также выполнен сравнительный анализ клинико-функциональной эффективности применения альгинатного оттискного материала «Стомальгин - 04» по сравнению с широко применяемым на Украине альгинатным оттискным материалом “Ypeen-Рremium”.

В основную группу отнесены 60 пациентов, которым изготавливались протезы по оттискам из материала «Стомальгин - 04», контрольную – 44 пациента, у которых в качестве оттискного материала использован “Ypeen-Рremium”. Виды и частота применяемых зубных протезов представлены в табл.1.

Таблица 1

### Виды конструкций зубных протезов, изготовленных по оттискам из

### материала “Стомальгин-04“ и “Ypeen-premium“

| Виды зубных протезов | Виды альгинатных оттискных материалов |
| --- | --- |
|  | «Стомальгин – 04» | “Ypeen-Рremium” | всего |
| Иммедиат- протезы | 15 | 11 | 26 |
| Частичные пластиночные протезы | 24 | 20 | 44 |
| Полные пластиночные протезы | 11 | 7 | 18 |
| Бюгельные протезы при заболеваниях пародонта | 10 | 6 | 16 |
| Всего зубных протезов | 60 | 44 | 104 |

По результатам клинического применения нового отечественного беспылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» в сравнении с материалом «Ypeen-Рremium» установлено больший (на 22,7%) клинико-функциональный эффект съёмных конструкций зубных протезов (иммедиат-протезов, пластиночных, бюгельных), сравнительная клинико-экономическая эффективность альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04», оцененная по интегральному показателю, также выше  (в 10,5 раза). Это даёт основание рекомендовать беспылевой альгинатный оттискной материал «Стосальгин-04» для широкого клинического применения в ортопедической стоматологии.