ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕЗЗОЛЬНОЙ АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ «МОДЕПЛАСТ»

Голик В.П., Билобров Р.В.

Харковский национальний медицинский университет, г. Харьков

Поражение твердых тканей зубов часто приводить к потере коронковой части зуба [2, 3]. Кроме кариеса к потере коронки зуба может привести другая разнообразная патология твердых тканей - это естественно некариозные поражения, а чаще всего - травма у 32% случаев [1].

Отсутствие коронки зуба обуславливает неравномерное распределение жевательного давления по окклюзионной поверхности зубных рядов, что в свою очередь меняет функцию жевания и обуславливает дальнейшее разрушение зубочелюстной системы [4, 5]. Чтобы избежать этого, нужно искусственно восстановить зубной ряд.

Протезирование с использованием корней, которые отвечают требованиям к протезированию, дает возможность более эффективно восстановить функцию зубочелюстной системы, как нормализацию акта жевания, дикции и эстетики, так и положительного влияния на здоровье человека в целом.

Высокая эффективность жевательной функции с использованием корней определяется тем, что протезы, опираясь на корни, передают жевательное давление природным путем через периодонт. Это обуславливает широкую распространенность штифтовых конструкций зубных протезов.

Аккредитованной исследовательской лабораторией стоматологических материалов и изделий АО «Стома» (г. Харьков, Украина) совместно с кафедрой ортопедической стоматологии Харьковского национального медицинского университета разработан новый акриловый беззольный материал "Модепласт" для моделирования штифтовых ортопедических конструкций.

Цель исследования - изучение физико-механических свойств беззольной акриловой пластмассы «Модепласт» для моделирования штифтовых конструкций.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в условиях аккредитованной исследовательской лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома» на 20 образцах по методикам, предусмотренным ТУ У24,4-00481318-060:2008, согласно которым к физико-механическим свойствам исследуемых материалов для изготовления штифтовых конструкций относятся: внешний вид, время затвердевания (мин), массовая доля золы(%), термостойкость жидкости.

Внешний вид акриловой беззольной пластмассы исследовали с помощью визуального обследования.

Чтобы вычислить время твердения при температуре 23°±0,5° было взято и смешано Зг порошка и 5мл жидкости в специальной емкости.

Для определения термостойкости жидкости, ее внесли в термостат нагретый до 95° Сив течение 8 часов наблюдали за консистенцией. Статистически обработаны параметрическим методом по Ст'юденту (табл. 1).

Таблица 1

Показатели физико-механических свойств акриловой беззольной пластмассы

«Модепласт»

| Физико-механические свойства, параметры и характеристики материала для моделирования штифтовых конструкций | ТУУ24.4- 00481318- 060:2008 | Пластмаса беззольная акриловая «МОДЕПЛАСТ», АТ «Стома», Україна | Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид ЖИДКОСТИ | Прозрачная жидкость, красного цвета без примесей и осадка | Прозрачная жидкость, красного цвета без примесей и осадка |  |
| 2.Время твердения( мин) | 4,0±0,01 | 3,0±0,02 | <0,001 |
| 3. Термостойкость жидкости на протяжении 8 час. при 95°С | Не должна застывать | Не застывает |  |
| 4.Массовая доля золы, (%) | 0,1±0,01 | 0,015±0,01 | <0,001 |

Результаты исследования. За своим внешним видом жидкость акриловой беззольной пластмассы «Модепласт» прозрачная, красного цвета, без примесей и осадка, что совпадает с нормативами.

Время твердения беззольной акриловой пластмассы «Модепласт» для моделирования штифтовых конструкций составляет 3,0±0,02 минуты, что достоверно Р<0,001 лучшие чем согласно нормы по ТУ.

По показателю термостойкости жидкости отечественная беззольная акриловая пластмасса полностью соответствует нормативным требованиям и не густеет. Массовая доля золы в акриловой беззольной пластмассе «Модепласт» составляет 0,015±0,01%, что достоверно Р<0,001 меньше данного показателя по ТУ.

Выводы. Разработанный отечественный материал «Модепласт» за своими физико-механическими свойствами в полной мере соответствует требованиям к этому классу стоматологических материалов, что дает возможность в полном объеме использовать его как моделировочный материал в ортопедической стоматологии для изготовления штифтовых конструкций.