УДК  616.314-74:615.015.12 

И.В.ЯНИШЕН 

СВОЙСТВА АЛЬГИНАТНОГО ОТТИСКНОГО МАТЕРИАЛА «СТОМАЛЬГИН -04» ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ПОРОШКА И ВОДЫ

Харьковский государственный медицинский университет

В клинике отечественной ортопедической стоматологии при изготовлении зубных протезов наиболее массовым и доступным способом получения оттисков является способ с использованием альгинатных  оттискных материалов [ 4, 5,7,8, 9,11, 12].

Альгинатные оттискные массы являются необратимыми материалами. Наибольшее распространение получили препараты, состоящие из порошкообразной смеси всех необходимых компонентов. [  8, 9].

 Для получения оттискной массы порошок смешивают с водой Альгинатные оттискные материалы в пластичном состоянии позволяют получать точные отпечатки тканей протезного ложа. Схватывание оттискной массы происходит через 3-4 мин после размешивания и сопровождается переходом ее из пластичного в эластичное состояние  [ 1, 4, 6 ].

Основным критерием при выборе альгинатного материала является комплекс физико-механических и органолептических свойств этих материалов, позволяющий получить высокое качество оттиска, а именно: время смешивания; рабочее время; время отверждения; прочность при сжатии; деформация сжатия; восстановление после деформации; совместимость материалов с гипсом; точность воспроизведения непрерывной линии  [ 4,6, 10 ].

Использование в клинической практике материала с высокими показателями прочности при сжатии в сочетании с высокими показателями деформации сжатия и восстановления после сжатия позволяет получить плотный, прочный и эластичный оттиск. Чем выше эти показатели, тем точнее будет оттиск, и количество искажений, которые могут появиться как при введении формовочной альгинатной массы в полость рта (в связи с деформацией мягких тканей в случае, если показатель деформации сжатия низкий), так и при получении оттиска (если показатель восстановления после деформации материала высокий, а прочность при сжатии низкая), будет минимальным  [ 4, 5 ].

При разработке нового безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04» и проведении исследования физико-механических свойств образцов  [ 2, 3 ], нами было замечено различное пластичное состояние материала, поэтому целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной характеристики физико-механических свойств нового отечественного безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин –04» при различных соотношениях порошка и воды. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Безпылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин – 04» представляет собой натриевую соль альгиновой кислоты, получаемую из морских водорослей. Он является мелкодисперстным порошком, проходящим через сито с 6400 отв./см2, набухающим в воде и образующим растворимый гель. Выпускается АО «Стома», г.Харьков /Украина/.

Альгинатные оттискные материалы применяются при протезировании больных с частичной потерей зубов съёмными протезами, для получения предварительных оттисков с беззубых челюстей, в ортодонтии для изготовления аппаратов и диагностических моделей челюстей, а также при изготовлении индивидуальных зубодесневых предохранителей у спортсменов.

Исследование проводилось в акридитированой испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома»  на 15 образцах из альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04».

Физико-механические свойства изучали по следующим параметрам: прочность при сжатии, деформация сжатия, восстановление после деформации в соответствии с требованиями стандарта ИСО 1563 «Стоматологические альгинатные оттискные материалы».

Статистическую обработку полученных результатов проводили параметрическим методом Стьюдента-Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Результаты испытаний образцов оттискного материала Стомальгин - 04 при различных соотношениях порошка и воды представлены в табл.  

Таблица.

Свойства альгинатного оттискного материала Стомальгин - 04 при изменении соотношения порошок-вода

	Показатель
	ИСО 1563
	Количество воды на 12 г порошка, мл

	
	
	19
	21
	23
	24
	27

	Прочность при сжатии
	не менее

0,35 Н/мм2
	1,36

±0,21
	1,16

±0,19
	0,88

±0,12
	0,69

±0,11
	отсутствует

	Деформация сжатия
	не менее5%

не более 20%
	11,25

±1,38
	12,18

±1,09
	12,18

±1,10
	12,40

±0,82
	13,72

±0,65

	Восстановление после деформа​ции
	не менее 95%
	98,7

±0,10
	98,82

±0,10
	98,91

±0,11
	99,20

±0,11
	не опреде​ляли


Установлено, что с увеличением количества жидкости при смешивании резко падает прочность при сжатии с 1,36—1,16 до 0,88—0,69 Н/мм2, полностью исчезает при большем разведении. Остаточная деформация и деформация сжатия при этом меняются незначительно. Поэтому при получении более текучей композиции альгинатного материала Стомальгин – 04  нельзя превышать соотношение порошка и жидкости 12 г порошка на 24 мл воды.

Учитывая вышеизложенное, в инструкции по применению рекомендуется: для получения оттиска отмеривают порошок и воду в весовом соотношении 1:2, в объемном – 1:1 ( специальным мерником, температура воды - 23±1˚С).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология: Руководство для врачей, студентов вузов и медучилищ –М.: МЕДпресс-информ, 2002. –576 с,ил.

2. Голік В.П.,Янішен І.В.,Довгопол Ю.І. і др. Деклараційний патент на винахід. 52371 А. Матеріал для виготовлення відбитків “Стомальгін – 04”// Україна. 16.12 2002. Бюл. №12.

3. Голік В.П., Янішен І.В. Розробка й обгрунтування застосування нового вітчизняного відбиткового альгінатного матеріалу “Стомальгін – 04”// Галицький  лікарський вісник. 2003. –Т.10, №1. –С.81-82.

4.    Гринева Т.В., Ипполитова Е.И. Альгинатные слепочные материалы. Свойства и применение // Новое в стоматологии для зубных техников. – 2000. - №2. – С. 34-36.

5.     Годзь А.В., Парунов В.А., Иполитова Е.И., Гринева Т.В. Сравнительная оценка альгинатных слепочных материалов // Пробл. нейростоматологии и стоматологии. – 1998. - №2. – С. 15-17.

6.    Дойников А.М., Синицын В.Д. Зуботехническое материаловедение. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Медицина, 1986. – 208 с., ил.

7.        Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Н.Н., 1997. – 195 с.

8.  Полонейчик Н.М. Эластические необратимые оттискные материалы: альгинатные гидроколлоиды // Совр. стоматология. – 1999. - №2. – С. 10-13.

9.  Полонейчик Н.М. Эластические необратимые оттискные материалы: безводные эластомеры // Совр. стоматология. – 2000. - №2. – С. 7-10.

10.  Рыбаков А.М., Иванов В.С., Каральник Д.М. Пломбировочные материалы. – М.: Медицина, 1981.

11. Савицкая И.М., Фурманов Ю.А. Механизм гемостатического действия анальгинатных материалов // Клин. хирургия. – 1989. - №1. – С. 17-19.

12. Цимбалистов А.В., Козицина С.И., Жидких Е.Д., Войтяцкая И.В. Оттискные материалы и технология их применения // Ст-Петебургский институт стоматологии. – 2001. – 95 с.
